核技术利用建设项目

验收监测报告

（报批件）

川辐安验字（2016）第FA004号

项目名称：加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目

委托单位：                  四川大学

四川省辐安环境监测有限公司

二O一七年十一月

项目名称：加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目

委托单位：四川大学

承担单位：四川省辐安环境监测有限公司

签    发：

：

报告编写：

完成单位：四川省辐安环境监测有限公司

电    话：

传    真：

邮    编：

地    址：成都市

目  录

1  前言	1

1.1  项目和验收监测的由来	1

1.2  验收监测的工程内容	2

2  验收监测的依据	3

3  项目工程概况	4

3.1  项目基本情况	4

3.2  项目平面布置	6

3.3  项目外环境关系及环境保护目标	6

3.4  项目工艺流程及产污环节	7

3.5  项目劳动定员及工作制度	8

4  项目环评结论与批复要求	9

4.1  项目环评结论	9

4.2  项目环评批复要求	9

4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异	10

5  验收监测评价标准	11

6  验收监测结果	12

6.1  监测因子及分析方法	12

6.2  验收监测质量控制和质量保证	12

6.3  验收监测的实施	13

7  环境管理检查	15

7.1  项目“三同时”执行情况	15

7.2  环境保护设施建设及运行情况	15

7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况	15

7.4  个人剂量档案管理	18

8  验收结论、要求及建议	19

8.1  验收结论	19

8.2  要求及建议	19

# 1  前言

| 项目名称 | 加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川大学 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 任利 |  | 联系电话 |  | 15928042556 |  |
| 建设性质 | 新建  改建  扩建 |  |  |  |  |  |
| 环评审 批机关 | 四川省环境保护厅 |  |  | 批复 文号 | 川环审批[2017]49号 |  |
| 总投资（万元） | 1100 | 环保投资（万元） |  | 3.1 | 环保投资所占比例（%） | 0.28% |
| 环评批 复内容 | 1台v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，属Ⅱ类射线装置。 |  |  | 验收 内容 | 1台v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，属Ⅱ类射线装置。 |  |

## 1.1  项目和验收监测的由来

四川大学是一所综合性全国重点大学，该校于2016年6月23日委托四川省中栎环保科技有限公司对该项目开展环境影响评价工作，完成了加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目环境影响报告表的编制，并取得了省环保厅的批复“川环审批[2017]49号”。

现项目已建设完成。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国务院第449号令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》的相关要求，建设项目必须进行竣工环境保护验收监测。该校按照要求委托四川省辐安环境监测有限公司负责该项目竣工验收监测工作。我公司接受委托后，经过收集资料，现场监测，于2017年11月编制完成该项目的竣工验收监测报告。

## 1.2  验收监测的工程内容

本次验收监测项目工程内容是1台v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，属Ⅱ类射线装置。

# 2  验收监测的依据

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016；

- 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号），1998；

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令），2005；

- 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号），2011；

- 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

- 《四川省辐射污染防治条例》2016年6月1日起实施；

- 成都市环境保护局《关于四川大学工业X射线CT机项目项目环境影响评价执行标准的批复》（成环核[2016]复字248号）；

- 四川省环境保护厅《关于四川大学加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]49号）。

# 3  项目工程概况

## 3.1  项目基本情况

### 3.1.1  项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：加载式工业CT实验室使用工业X射线CT机项目

建设地点：成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼

建设单位：四川大学

建设性质：扩建

### 3.1.2  项目工程内容、规模

项目工程内容为：在成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼加载式工业CT实验室（25m2）内使用1台工业X射线CT机（后文简称工业CT机，属Ⅱ类射线装置）用于相关科研，预计累积曝光时间480h/a。本项目使用德国GE Sensing & Inspection Technologies GmbH生产的v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，该CT机自带有屏蔽X射线的铅房(长4.688m×宽3.113 m×高2.414m)，铅房每一面铅板（包括门）内外封有钢板以起固定支撑作用，铅房主射线屏蔽侧为22mm厚铅板，非主射屏蔽侧中间三分之一为15mm厚铅板，非主射屏蔽侧其余位置为12mm厚铅板；防护门（尺寸2.1m×1.0m）为15mm厚铅板，防护门上的观察窗（尺寸0.64 m×0.4m）安装了15mm铅当量的铅玻璃。加载式工业CT实验室（长5.0m×宽5.0m×高3.0m）土建已经完成，墙体现为280mm的实心砖墙。项目所用工业CT机采用数字成像，不使用显、定影液和胶片，不产生废显、定影和废胶片。

对比项目环评及批复，本项目建设内容与规模和环评及批复一致。

本项目组成及主要环境问题见表3-1，主要原辅材料及能耗见表3-2，主要设备配置及主要技术参数情况见表3-3。

表3-1                  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 建设内容规模 | 主要环境问题 | 与环评批复是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 在四川大学香港马会楼一楼加载式工业CT实验室（25m2）内使用1台工业X射线CT机（属Ⅱ类射线装置）用于相关科研，预计累积曝光时间480h/a。 项目使用德国GE Sensing & Inspection Technologies GmbH生产的v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，该CT机自带有屏蔽X射线的铅房(长4.688m×宽3.113 m×高2.414m) ，铅房每一面铅板（包括门）内外封有钢板以起固定支撑作用，铅房主射线屏蔽侧为22mm厚铅板，非主射屏蔽侧中间三分之一为15mm厚铅板，非主射屏蔽侧其余位置为12mm厚铅板；防护门（尺寸2.1m×1.0m）为15mm厚铅板，防护门上的观察窗（尺寸0.64 m×0.4m）安装了15mm铅当量的铅玻璃。 | X射线、 臭氧 | 一致 |
| 公用工程 | 利用学校其他公用设施 | 生活垃圾 | 一致 |
| 办公及生活设施 | 利用学校其他办公及生活设施 | 生活垃圾 | 一致 |
| 仓储或其他 | 利用学校其他设施 | 生活垃圾生活污水 | 一致 |

表3-2                    主要原辅材料及能耗情况表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要化学成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要原辅材料 | —— | —— | —— | —— |
| 能 源 | 煤（T） | —— | —— | —— |
|  | 电(KW) | 250kW•h /a | —— | —— |
|  | 气(NM3) | —— | —— | —— |
| 水 量 | 地表水 | —— | —— | —— |
|  | 地下水 | —— | —— | —— |

表3-3               主要设备配置及主要技术参数

| 设备名称 | 型号 | 数量（台） | 设备主要参数 | 累计曝光时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业X 射线CT机 | v︱tome｜x L300 | 1 | 额定电压300kV 、额定电流3mA | 480h/a |

## 3.2  项目平面布置

本项目建设地点位于成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼加载式工业CT实验室，项目属于能源工程安全与灾害力学教育部重点实验室的一部分。本项目实际建成后的平面布置与环评中一致。

## 3.3  项目外环境关系及环境保护目标

本项目建设于成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼（总共1-5层）一楼加载式工业CT实验室，本项目加载式工业CT实验室位于香港马会楼西北侧，据现场踏勘，加载式工业CT实验室楼上为四川大学假肢实验室，西北侧依次为围墙（8m）、泰新路（15m），无名库房（40m），东北侧评价范围内为岩石剪切试验系统实验室及学校其它实验室，东南侧评价范围内依次为过道及其它实验室，西南侧评价范围内依次为NMR实验室及校内绿化带，西南侧为黄河中路一段及四川大学江安校区。

本项目建成后的外环境关系与环评文件中描述的外环境关系相同。环境保护目标见表3-4。

表3-4                     本项目主要环境保护目标

| 保护目标 | 方位/位置 | 人数 （人/次） | 照射类型 | 年剂量约束值（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载式工业CT实验室内操作人员 | 东北 | 2 | 职业照射 | 5.0 |
| 岩石剪切试验系统实验室等其它实验室内工作人员 | 东北 | 2-5 | 公众照射 | 0.1 |
| NMR实验室工作人员 | 西南 | 2-5 | 公众照射 | 0.1 |
| 加载式工业CT实验室门外过道及灾害监测预警实验室等其它实验室工作人员 | 东南 | 不定 | 公众照射 | 0.1 |
| 加载式工业CT实验室屋顶（二楼）假肢实验室等其它实验室工作人员 | 上方 | 2-5 | 公众照射 | 0.1 |
| 泰新路道路 | 西北 | 不定 | 公众照射 | 0.1 |
| 加载式工业CT实验室泰新路对面无名库房的工作人员 | 西北 | 不定 | 公众照射 | 0.1 |

## 3.4  项目工艺流程及产污环节

本项目工业CT机检测工艺流程及产污环节见图3-1。

图3-1  工业CT机检测工艺流程及产污环节示意图

由图3-1可知，本项目在正常工作时产生的污染物为电离辐射（X射线）、废气（臭氧）、固体废物、废水。本项目的工艺流程及产生的污染物与环评中一致。污染物产生、治理措施及排放情况见表3-5。

表3-5                项目主要污染物产生及处理情况

| 内容 类型 | 污染物名称 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 电离 辐射 | X射线 | 工业X射线CT机自带屏蔽铅房，铅房主射线屏蔽侧为22mm厚铅板，非主射屏蔽侧中间三分之一为15mm厚铅板，非主射屏蔽侧其余位置为12mm厚铅板；防护门为15mm厚铅板，防护门上的观察窗安装了15mm铅当量的铅玻璃。加载式工业CT实验室位于一楼（无地下室），墙体为280mm的实心砖墙，屋顶为100mm厚混凝土。 |
| 废气 | 臭氧 | 每一次检测完成后打开CT机铅房门进行大约30min自然通风，铅房内臭氧通过自然通风排入实验室内。本项目臭氧排入环境大气后，可自然分解和稀释。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 运营期相关工作人员产生的生活垃圾可依托学校垃圾收运系统进行收集处理。 |
| 废水 | 生活污水 | 运营期相关工作人员产生的生活污水，均可依托学校已有污水管网收集处理。 |

## 3.5  项目劳动定员及工作制度

- 本项目定员：本项目共配置CT机操作人员2名，均为新增人员（已参加环保部门组织的辐射安全培训）。

- 工作制度：项目CT机操作人员定岗定责，不从事其它辐射工作岗位，不存在剂量叠加的问题。

- 根据医院提供资料，本项目年曝光时间为480小时。

# 4  项目环评结论与批复要求

## 4.1  项目环评结论

在坚持“三同时”的原则，采取切实可行的环保措施，落实本报告提出的各项污染防治措施，本评价认为，本项目在成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼建设，从环境保护和辐射防护角度看是可行的。

## 4.2  项目环评批复要求

四川省环境保护厅于2017年2月6日对本项目进行了批复“川环审批[2017]49号”，批复要求如下：

- 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。单位各辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

- 加强辐射工作场所的管理，定期检查辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

- 严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。

- 按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。

- 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案，。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季度的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。

- 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发＜放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）＞的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。

- 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。

## 4.3  项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本次验收监测项目实际建设内容、建设地点、建设规模以及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中一致。

# 5  验收监测评价标准

本次验收监测执行的电离辐射标准为：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。按照四川省环境保护厅于2017年2月6日对本项目批复“川环审批[2017]49号”的要求，职业人员取5mSv作为剂量约束值，公众取0.1mSv作为剂量约束值。

# 6  验收监测结果

## 6.1  监测因子及分析方法

6.1.1监测因子及点位确定

通过对本项目运行过程中污染源项调查，本项目在正常运行时，污染因子为X-γ射线，产生污染因子的场所为加载式工业CT室。项监测因子为X-γ辐射剂量率。根据现场实际情况，X-γ辐射剂量率监测点位主要包括NMR实验室、加载式工业CT室、电脑工作台、操作位、门缝、门口、铅房后空隙。

以上监测布点能够科学反映加载式工业CT室周的辐射水平及人员受照情况，点位布设符合技术规范要求。监测布点见监测报告川辐环监字(2016)第RM004号。

6.1.2放射性监测项目的监测方法、方法来源见表6-1。

表6-1                  监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ射线 | 《辐射环境监测技术规范》 | HJ/T61-2001 |
|  | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T14583-93 |

## 6.2  验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表6-2。

表6-2                   监测所使用的仪器情况

| - 监测 - 项目 | - 监测设备 |  |  | - 使用 - 环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称及编号 | - 技术指标 | - 检定情况 |  |
| X-γ辐射剂量率 | FH40G多功能辐射测量仪 编号：zysb234 0495 | 测量范围： 1nSv/h-100μSv/h 能量响应： 60keV~3MeV 不确定度：＜±15% | 仪器检定：合格 检定单位：中国测试技术研究院 检定有效期：2017.8.3~2018.8.2 | - 符合仪器 - 使用条件 |

## 6.3  验收监测的实施

### 6.3.1  验收监测期间的工况

2017年9月15日四川省辐安环境监测有限公司派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对本项目进行了环保竣工验收监测。监测时设备运行参数如表6-3。

表6-3                     监测时各设备运行工况表

| 设备名称 | 额定电压、电流 | 监测工况 | 管理 类别 | 使用地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载式工业CT | 300kV、3mA | 240kV、3mA | Ⅱ | 加载式工业CT室 |

本次监测工况为额定工况的75%以上，符合验收监测工况要求。

### 6.3.2  验收监测结果及评价

监测结果分别见表6-4。

表6-4  加载式工业CT室周围环境X-γ辐射剂量率监测结果  单位：nSv/h

| 点位号 | 开机曝光 |  | 未曝光 |  | 监测位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量值 | 标准差 | 测量值 | 标准差 |  |  |
| 1 | 94.4 | 0.5 | 90.9 | 0.5 | 操作位 | 加载式 工业CT区 |
| 2 | 129.0 | 1.9 | 118.0 | 1.4 | 电脑工作台 |  |
| 3 | 140.0 | 1.5 | 128.0 | 1.1 | CT机房 |  |
| 4 | 105.0 | 0.6 | 103.0 | 0.3 | 门口 |  |
| 5 | 104.0 | 0.5 | 103.0 | 0.3 | 门缝 |  |
| 6 | 126.0 | 1.1 | 116.0 | 1.2 | 铅房后空隙 |  |
| 7 | 98.7 | 0.7 | 98.5 | 0.7 | NMR室 | NMR区 |

注：表中监测数据均未扣除宇宙射线响应值。

根据表6-4的监测结果，医院加载式工业CT在正常运行时，职业活动场所（操作位，电脑工作台等）监测点位的X-γ辐射剂量率监测值为90.9~128.0nSv/h，其它公众活动场所和周围环境中监测点位的γ辐射剂量率为98.5~103.0nSv/h。参照环评报告分析，年累计曝光时间为480小时小时。按职业人员居留因子取1，其他人员（公众）居留因子取1/4计算，所致职业人员年有效剂量最大值为0.060mSv，所致其它人员（公众）年有效剂量最大为0.010mSv，均低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）规定的职业人员20mSv和公众1mSv剂量限值，且均低于职业人员5mSv，公众0.1mSv的剂量管理约束值。

# 7  环境管理检查

## 7.1  项目“三同时”执行情况

本项目属扩建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告提出的各项污染防治措施。

## 7.2  环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1：

表7-1                  环保设施落实情况一览表

| 场所 | 环保设施 |  | 投资 (万元) | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加载式工业CT实验室辐射安全设施 | 屏蔽铅室及防护门窗1个 |  | 设备自带，列入主体工程投资 | 已落实 |
|  | 工作状态指示灯、联锁装置1套 |  |  | 已落实 |
|  | 紧急停机按钮3个 |  |  | 已落实 |
|  | 出口处紧急开门按钮1个 |  |  | 已落实 |
|  | 照射室内监控设施1套 |  |  | 已落实 |
|  | 门机、门灯联锁装置各1套 |  |  | 已落实 |
|  | 固定的电离辐射警告标志2个 |  | 0.5 | 已落实 |
| 其它 | 个人剂量计2套 |  | 0.4 | 已落实 |
|  | 个人剂量报警仪2套 |  | 0.4 | 已落实 |
|  | 便携式X辐射剂量仪1个 |  | 1.3 | 已落实 |
|  | 辐射安全培训费用 |  | 0.5 | 已落实 |
| 合计 |  | 3.1 |  | / |

本项目总投资1100万元，环保投资3.1万元，占总投资的0.28%。

## 7.3  辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2，项目环评批复要求与实际执行情况见表7-3。

表7-2        辐射安全管理及防护评价要求与实际完成对照一览表

| 项目 | 环评要求 | 现场检查情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全和辐射防护管理机构 | 四川大学应当明确四川大学实验室安全与环保工作领导小组具体成员的名单。 | 学校已成立四川大学实验室安全与环保工作领导小组，该领导小组作为辐射防护与安全管理的机构 | —— |
| 人员配置及个人剂量管理 | 指派未参加培训的辐射工作人员参加培训，并且应当定期指派辐射工作人员参加复训及考核，未参加培训者或考核不合格者，不得上岗。 | 已派未参加培训的辐射工作人员参加培训。 | 定期指派辐射工作人员参加复训及考核，未参加培训者或考核不合格者，不得上岗。 |
|  | （1）建设单位应于每季度将个人剂量片交有资质的检测部门进行检测。（2）个人剂量检测报告（连续四个季度）应当连同年度测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。（3）辐射工作人员个人剂量档案内容应当包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。 | （1）建设单位已于每季度将个人剂量片交有资质的检测部门进行检测。（2）个人剂量检测报告（连续四个季度）已连同年度测报告一起作为《安全和防护状况年度评估报告》的重要组成内容一并提交给发证机关。（3）辐射工作人员个人剂量档案内容已包括个人基本信息、工作岗位、剂量监测结果等材料。 | —— |
| 安全和防护管理规章制度 | 进一步完善辐射安全规章制度，对于未制定的制度应当进行补充，同时结合本项目的开展情况对已经制定的规章制度进行修订。 | 已完善辐射安全规章制度，对于未制定的制度已进行补充。 | 结合本项目的开展情况对已经制定的规章制度进行进一步修订。 |
| 分区 管理 | 学校需重视控制区和监督区的管理，进行分区管理。 | 已进行分区管理：控制区为CT机铅房实体区域；监督区为加载式工业CT实验室内除CT机铅房实体区域以外的其它区域。 | —— |
| 辐射事故应急措施 | 结合本项目来修订完善应急预案相关内容，在今后预案的实施过程中，应根据国家发布新的相关法规内容，结合四川大学实际及时对预案进行补充修改，使之更能符合实际需要。 | 已经成立了四川大学实验室安全与环保工作领导小组，负责四川大学辐射防护与安全的全面工作；已经制订放射性事故应急预案 | 根据国家发布新的相关法规内容，结合四川大学实际及时对预案进行进一步补充修改，使之更能符合实际需要。 |

表7-3               环评批复要求与执行情况对照一览表

| 批复要求 | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。公司各辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。 | 单位各辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年。公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。 | 确保项目运行严格按照国家和省有关标准和规定实施。 |
| 加强辐射工作场所的管理，定期检查辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。 | 已制定辐射工作场所的管理制度。 | 确保定期检查辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。 |
| 严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。 | 已落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。 | —— |
| 按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。 | 已委托有资质单位开展辐射环境监测，并已将监测结果纳入辐射安全和防护状况年度自查评估报告。 | 确保定期开展自我监测，并记录备查。 |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季度的应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。 | 已依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，已建立辐射工作人员的个人剂量档案。未发现个人剂量监测结果超过1.25mSv/季度；未发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）。 | —— |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发＜放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）＞的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。 | 按照批复要求拟编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告。 | 确保严格按照批复要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报四川省环境保护厅。 |
| 你单位对射线装置实施报废处置时，应当对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。 | 对射线装置实施报废处置时，已对射线装置内的高压射线管进行拆解和去功能化。 | —— |

## 7.4  个人剂量档案管理

本项目共配置CT机操作人员2名（已参加环保部门组织的辐射安全培训）。单位已建立了个人剂量档案，根据该医院已有辐射工作人员近4季度个人剂量检测报告，个人剂量未发现异常。

# 8  验收结论、要求及建议

## 8.1  验收结论

本次验收内容为1台v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，属Ⅱ类射线装置。

项目主要内容为：在成都市双流区黄河中路一段四川大学香港马会楼一楼加载式工业CT实验室（25m2）内使用1台工业X射线CT机用于相关科研，预计累积曝光时间480h/a。本项目使用德国GE Sensing & Inspection Technologies GmbH生产的v︱tome｜x L300型工业X射线CT机，该CT机自带有屏蔽X射线的铅房(长4.688m×宽3.113 m×高2.414m)，铅房每一面铅板（包括门）内外封有钢板以起固定支撑作用，铅房主射线屏蔽侧为22mm厚铅板，非主射屏蔽侧中间三分之一为15mm厚铅板，非主射屏蔽侧其余位置为12mm厚铅板；防护门（尺寸2.1m×1.0m）为15mm厚铅板，防护门上的观察窗（尺寸0.64 m×0.4m）安装了15mm铅当量的铅玻璃。加载式工业CT实验室（长5.0m×宽5.0m×高3.0m）土建已经完成，墙体现为280mm的实心砖墙。项目所用工业CT机采用数字成像，不使用显、定影液和胶片，不产生废显、定影和废胶片。该项目建设内容与规模和环评及批复一致。

根据现场监测结果，工业CT机所采取辐射屏蔽措施切实有效，在正常运行时对周围环境的影响符合环评要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目管理限值要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《核技术应用项目环境影响报告表》及批复的要求，完成了辐射防护及环保设施的建设，并制定了相应的辐射防护和安全保卫制度及辐射事故应急预案，在按照本报告提出的要求及建议进一步整改完善后，方可向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

## 8.2  要求及建议

（1）确保定期指派辐射工作人员参加复训及考核，未参加培训者或考核不合格者，不得上岗。

（2）结合本项目的开展情况对已经制定的规章制度进行进一步修订。

（3）确保定期检查辐射工作场所的各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生。杜绝射线泄露、公众及操作人员被误照射等事故发生。

（4）确保定期开展自我监测，并记录备查。

（5）确保严格按照批复要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并及时上报四川省环境保护厅。

—————————————（正文结束）————————